滁州市南谯区沙河镇中心卫生院

中医馆康复器材采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：   滁州市南谯区沙河镇中心卫生院   （盖章）

采购代理机构： 安徽百士德工程咨询有限公司    （盖章）

二〇二〇 年  十  月

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

滁州市南谯区沙河镇中心卫生院中医馆康复器材采购项目的潜在供应商应在安徽百士德工程咨询有限公司（http://www.bestzx.net/）网站招标信息公告栏获取采购文件，并于2020年10月30日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院中医馆康复器材采购项目

采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

邀请供应商方式：R公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐

预算金额：8.5万元

最高限价（如有）：8.5万元

采购需求：见竞争性谈判文件

合同履行期限：2020年11月9日前供货完成并经招标人验收合格。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体谈判；

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4.投标人具有独立法人资格及相应的经营范围的生产厂家或代理商，并且具有有效的营业执照；

5．生产厂家投标的必须提供食品药品监督管理部门颁发的所投设备生产（经营）许可证；若为代理商投标的，须提供医疗器械经营许可证。

三、获取采购文件

时间：2020年10月23日17时00分至2020年10月30日15时00分。

地点：安徽百士德工程咨询有限公司（http://www.bestzx.net/）网站招标信息公告栏

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年10月30日15时00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院会议室

## 五、开启

时间：2020年10月30日15点00分（北京时间）

地点：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起至响应文件提交投标截止时间止。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院

地址：滁州市南谯区沙河镇

联系方式：13955004535

## 2.采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽百士德工程咨询有限公司

- 地　址：滁州市会峰西路72-12号

联系方式：0550-2199992

## 3.项目联系方式

项目联系人：杨院长、王芳

电　话：13955004535  0550-2199992  15955017418

- 第二章 投标人须知

- 一、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院中医馆康复器材采购项目 标段划分：一个标段。 项目规模：预算约8.5万元。 |
| 2 | 采购范围 | 详见“采购需求清单” |
| 3 | 供货期要求 | 2020年11月9日前供货完成并经招标人验收合格。 |
| 5 | 投标人资格 要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目不接受联合体谈判； 3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； （3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4.投标人具有独立法人资格及相应的经营范围的生产厂家或代理商，并且具有有效的营业执照； 5．生产厂家投标的必须提供食品药品监督管理部门颁发的所投设备生产（经营）许可证；若为代理商投标的，须提供医疗器械经营许可证。 |
| 6 | 踏勘现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 7 | 质疑及澄清的截止时间和方式 | 交易文件：如投标人对交易文件有疑问，请于2020年10月25日17时前将疑问以电子邮件形式发送到83284471@qq.com（招标代理公司电子邮箱），采购人和采购代理机构将在2020年10月27日17时后以澄清公告形式在安徽百士德工程咨询有限公司（http://www.bestzx.net/）网站予以公告。请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 8 | 响应文件份数 | 一式三份，正本一份，副二份。 |
| 9 | 谈判保证金 | 谈判保证金：1000元；开标时现场交纳至采购人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。 |
| 10 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：总合同金额的10% 收款单位：另行通知 开户行、账号：另行通知 缴纳时间：合同签订前 退还时间：履约保证金在项目供货调试安装完成且经招标人验收合格后，自动转为 质量保证金，质量保证金在项目质保期(一年)满后30个工作日内，一次性无息退还。 |
| 11 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽百士德工程咨询有限公司 时 间：2020年10月30日15时00分 地 点：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院会议室 |
| 12 | 开 标 | 开标时间：2020年10月30日15 时00分 开标地点：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院会议室 |
| 13 | 成交价 | 经投标人确认的，在评标中经过修正的投标总报价作为成交价。 |
| 14 | 最高限价 | 投标总报价最高限价：人民币捌万伍仟元整，投标人的投标总报价不得高于最高限价，否则其投标文件按无效投标处理。 |
| 15 | 付款方式 | 供货安装调试完毕并经招标人验收合格后，一次性支付合同价款。质保金（履约保证金转为质保金）在质保期(一年)满后30个工作日内一次性无息退还。 成交人递交货款发票的最迟时间为2020年11月10日,否则造成的款项不能支付的，由成交人自行承担。 |
| 16 | 相关费用 | 本项目招标代理费按2000元收取，专家评审费用约1300元（按实际支付为准），上述费用均由成交单位在获取中标通知书时一次性支付给代理公司。 |

- 投标人须知

- 安徽百士德工程咨询有限公司 受 滁州市南谯区沙河镇中心卫生院 委托，以竞争性谈判采购方式采购所需的医疗设备。现将有关事项说明如下：

- （一）招标需求

1、采购需求清单

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体肢体运动康复器 | 1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓废用性肌萎缩的作用。 2、产品组成：由中央控制系统平板电脑、上肢驱动结构，下肢驱动结构，脉搏血氧数据接口组成。 3、主要功能：设备传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。 4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。 5、肢体运动康复器参数： 5.1、电机转速：5~60r/min可调； 5.2、助力扭矩：上肢1~10Nm可调；下肢1~20Nm可调。 5.3、阻力扭矩：0~20Nm可调。 6、设备具有脉搏血氧监测及保护功能（“脉搏血氧仪”为选配件）：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。 7、升级方式：可以增配FES升级包（升级为同款型的FES产品）。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗。 8、三种阻力控制模式：自动，手动，自动+手动。 9、≥10寸的平板电脑显示控制。 10、情景互动：配合机车游戏动画，实时显示左右平衡状态。 11、对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 12、两种痉挛保护动作：患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作。 13、四大安全功能：手动急停，痉挛保护，脉搏监测停机，血氧检测停机 14、患者病例信息，治疗参数，治疗记录存储并支持导出。 15、具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置，保证患者治疗过程中，座椅或轮椅不会后退，移位。 16、多折段可调式屏幕支架：屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调，能根据不同的使用人群，调节出最舒适的观看角度。 17、痉挛保护等级可调：可根据患者自身功能情况，调整痉挛保护等级。 18、三阶段四期：治疗分为预热阶段，积极治疗阶段，消极治疗阶段三大阶段，预热期，积极治疗期，消极治疗期，冷却期四个治疗时期，实现训练过程的循序渐进，保证训练安全有效。 19、智能语音提醒与互动：通过语音督促并鼓励患者主动参与。 20、治疗小结：每次训练结束，会小结本次训练的里程数，做功，主动运动时间，被动运动时间，痉挛次数等。 | 1 | 台 |
| 2 | 脑电仿生电刺激仪 | 1、便携式机型，具有两组输出，主极和辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出治疗头部，辅极采用低频调制中频电输出治疗肢体。 2、一键飞梭操作，数码显示。 3、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。辅极基本频率： 4000Hz。 4、输出电流：主极最大电流峰值≤80mAp-p。辅极最大电流峰值≤72mAp-p。 5、输出电压：开路主极和辅极的电压≤200Vp-p。 6、恒流输出特性：在改变负载试验中的允许误差的绝对值不大于15％ 7、输出模式：11种治疗处方，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调，使用方便，针对性强。 8、治疗强度显示及设定范围为主级0～80，辅级0～90可调，调节步长为1，数字式显示方式；治疗强度分10级适时动态显示。 9、主极有效电流强度：≤3 mA 10、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1Hz~4KHz。 11、定时精度：定时1min～30 min 。 12、连续工作时间大于8h。 13、适用于成人及儿童的使用。 14、工作电源：交流电压220V±10％， 频率（50±1）Hz。 15、电气安全指标达国家医用电气设备II类标准，BF型。 | 1 | 台 |
| 3 | 电热恒温干燥箱 | 主要参数：容 积：70L 功 率：1000 W 控温范围：RT+10-300℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±1℃ 工作室尺寸：350×450×450 外型尺寸：480×580×820 载物托架（块）（标配）：2 产品特点： 1、箱体内外采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑，工作室内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆，门带观察窗或双重门结构，造型新颖、美观、节能。 2、微电脑智能数显控温仪、控温精确可靠，同时显示设定温度和箱内温度，具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能，定时功能。（可选智能型液晶控温仪） 升级型液晶显示控温仪除以上功能外，还具有可编程控制温度，可配RS-485接口，可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）。 电源电压：～220V 50Hz 容 积：70L 功 率：1000 W 控温范围：RT+10-300℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±1℃ 工作室尺寸：350×450×450 外型尺寸：480×580×820 载物托架（块）（标配）：2 定时范围：1-9999min | 1 | 台 |
| 4 | 电子灸治疗仪 | 适用范围： 适用于中医人体穴位艾灸治疗。 工作参数： 额定电压AC220V 频率：50Hz 额定功率400VA 工作温度：0℃-40℃ 技术参数： 1、治疗温度 治疗仪出口温度为50ºC～60ºC可调，温度误差±3，治疗出口温度上限应不大于60ºC。 2、定时功能 治疗仪应有定时装置，范围应在1min～60min，定时允差为±5%。 3、工作噪声 治疗仪工作状态下的噪声不大于60dB（A）。 4、其他功能 a)应具有手动停止输出的功能； b)治疗仪在断电再恢复时，不应有任何输出； c)治疗仪输出时，应有指示功能。 d)治疗仪有恒温超温保护装置，当设定出风口温度为60ºC时，超过60ºC报警值超温保护装置启动，会切断输出，并且出风口温度应不高于60ºC。 5、灸头、的面积尺寸 灸头的加热面积应不小于250cm²，允差为±5%。 6、外观 治疗仪应表面平整光洁、色彩均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动。 7、连续工作时间 治疗仪连续工作时间应≥60min。 8、耗材配置开放式。 | 1 | 台 |
| 5 | 密闭煎药机 | 容量：20000ML 功率：1800W 电压：AC220V 采用一键式滑盖锁紧技术，安全可靠、操作简便。 锅体为不锈钢材质，每锅煎1-15付药。 密闭煎煮，避免挥发。 机械挤压装置，充分提取残留药汁。 武火、文火自动转换。 可设定高温时间，高温时间1-255分任意设定，可采用倒计时自动显示。 可设置煎药时间或煎药完毕自动提示， 具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。 数字显示温度。 单体煎药机，可与包装机组合，美观大方。 采用数控技术，控制精度高。 | 1 | 台 |

- 质量要求：合格

- 质保期限要求：壹年（从验收合格之日起开始计算）

- 供货期要求：2020年11月9日前供货完成并经招标人验收合格。

- 交货地点：招标人指定地点

- 标段划分：一个标段

- （二）投标资质要求：见投标须知前附表

- （三）疑问与澄清：见投标须知前附表

- （四）响应文件编制要求

1、响应文件的编制（响应文件一式二份，正本一份，副本一份，正、副本内容不一致的以正本为准）

（1）投标人须于开标现场一次性提交下列资料（证书原件或加盖公章投标人公盖的复印件），否则，审查不予通过。

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)（格式见附件）；

②投标单位营业执照；

③生产厂家投标的必须提供食品药品监督管理部门颁发的所投设备生产（经营）许可证；若为代理商投标的，须提供医疗器械经营许可证；

④投标函（格式见附件）。

## ⑤分项清单报价表（格式见附件）

## ⑥详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；（格式见附件）

⑦服务承诺；（格式见附件）

⑧诚信投标承诺书；（格式见附件）

⑨投标人认为需要提供的其他资料。

注：投标单位营业执照及许可证，如有变更请提供相关证明；

投标人按上述顺序装订并每页加盖公章，证书原件或加盖公章投标人公盖的复印件须带至现场查验。投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审，否则作无效标处理。

2.响应文件内容除签名部分均需打印不得以手写方式填写，否则其报价无效。

3.编制响应文件应按所提供货物名称、规格填写，否则其报价无效。

4.本项目投标报价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受，不接受联合体报价。

5. 本项目投标报价，投标人必须按采购人发布的采购内容（见前采购清单表）中的货物名称、规格、单价、数量等进行填报价格，不得漏报。如总报价计算错误，将以货物的单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，修正总报价，作为评标依据。数量错误以采购人发布的数量为准进行修正，修正后的价格作为评标价依据。

6.投标供应商的报价为一次性报价，即在投标有效期（本项目投标有效期30个日历天）内投标价格固定不变，其综合单价报价均包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费、调试、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

7.投标人的投标总报价不得高于最高限价，否则其投标文件按无效投标处理。

（五）响应文件的装订要求

响应文件的正本、副本应分别装订。装订应采用普通订书机装订或胶装，不得采用活页夹装订；否则由此造成松散、脱落的，后果由投标供应商自负。

（六）响应文件的密封要求

响应文件的正、副本均须密封在密封袋内，密封袋上应标注项目名称、项目编号、开标时间、投标人名称，封口处须加盖单位公章。未按要求密封的响应文件将被拒绝接收。

（七）响应文件的提交

本次竞争性谈判招标在开标前不接受报名登记。

1.响应文件提交截止时间（开标时间）：见投标须知前附表。

2.响应文件提交地点：见投标须知前附表。

（八）谈判保证金和履约保证金

1、谈判保证金：见投标须知前附表。

2、履约保证金：见投标须知前附表。

（九）确定成交供应商的原则和要求

1. 谈判小组由采购人依法组建。

2.本次评标采用最低评标价法。谈判实行两次报价，第一次报价为投标人在投标书中投标函填报的报价，第二次报价为投标书通过评审合格后由谈判小组分别组织投标人进行的第二次报价，即为最终报价，谈判结果以投标人的最终报价为准。二次报价不得高于第一次报价，否则取消其谈判资格。

3.评标委员会对满足谈判文件实质性要求的投标文件，按投标人的最终报价从低到高的顺序，依次推荐最终投标总报价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，依此类推三名成交候选人，但最终投标报价低于其成本的除外。最终投标总报价相同的投标人有两名或两名以上时，由采购人或评标委员会主任委员抽签确定成交候选人排名。

4.成交结果在安徽百士德工程咨询有限公司（http://www.bestzx.net/）网站进行公示，公示期内若采购人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知采购人在招标投标活动中有违法行为的，确定该投标人为成交供应商，其报价即为成交的合同价。

5.投标供应商的报价不得高于最高投标限价，否则其投标按无效标处理。

（十）、合同条款

1.竞争性谈判公告、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件将作为合同的组成部分。

2.付款方式：见投标须知前附表。

（十一）其他事项：

1.投标函中货币单位均为人民币。

2.投标供应商的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标。

3.投标供应商未达到开标规定的数量（三家）或经评审后没有合格的投标供应商的则进行二次招标。

4.投标供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标供应商自行承担。采购人向投标供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，投标供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5.成交供应商不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同。

三、响应文件格式（格式文本）

- 注明正本或副本

项目

响应投标文件

投标人名称：    （加盖投标人公章）

日   期：

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)（格式见附件）；

（2）投标单位营业执照；

（3）生产厂家投标的必须提供食品药品监督管理部门颁发的所投设备生产（经营）许可证；若为代理商投标的，须提供医疗器械经营许可证；

（4）投标函（格式见附件）。

## （5）分项清单报价表（格式见附件）

## （6）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；（格式见附件）

（8）服务承诺；（格式见附件）

（8）诚信投标承诺书；（格式见附件）

（9）投标人认为需要提供的其他资料。

附件1：

1.法定代表人身份证明或授权委托书（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿ 职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年    月     日

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称） 的         （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      （采购人名称）的               （项目名称)的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证

委托代理人身份证

授权代理人：                   （签字或盖章）

投  标  人：                  （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日      期：                   年    月    日

附件2：

- 2、投标函（格式）

致：      （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“    （项目名称）     ”的招标。我方授权      (姓名和职务)代表我方  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供“  （项目名称）  ”的货物与服务，总投标价为人民币（大写）        ，小写：     元。

3、一旦我方中标，保证在2020年11月9日供货安装完成并经招标人验收合格，质量达到  合格  标准。

4、我方为本项目提交的投标投标书一式二份，其中正本一份、副本一份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与招标投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：           （公    章）

投标单位授权代表（签字或盖章）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件3：

- 3、分项清单报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单 价（元） | 合 价（元） | 是否属小微企业（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体肢体运动康复器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 脑电仿生电刺激仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电热恒温干燥箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电子灸治疗仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 密闭煎药机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 投标总报价大写： ；小写： 元；（填入投标函） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。

2、投标报价采用综合单价法，综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费、调试、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

附件4：

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝交易文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人（签章）：                                        投标人（签章）：

年   月   日

附件5：

4、服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本交易文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或委托代理人：          (签字或盖章)

投标人名称：                          （盖单位公章）

日    期：

附件6：

5、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

竞争性谈判投标报价单（盖章后手持带到开标现场填写）

| 序号 | 名称 | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州市南谯区沙河镇中心卫生院中医馆康复器材采购项目 |
| 2 | 报价时间 | 2020年 月 日 时 分 |
| 3 | 报价次数 | 第 次 |
| 4 | 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性谈判文本》，理解并承诺： 1、我方无条件完全响应文本中所有实质性要求； ## 2、各项综合单价按照总报价下浮率比例下浮。 |  |  |

投标单位：                ；委托代理人：                。

备注：

1、成交原则：以价格为主要因素确定成交供应商，即在满足上述实质性要求的前提下，根据最终报价选择最低价成交。如果谈判小组认为最低报价明显偏离市场价可宣布无标。

2、投标人报价均须在最高投标限价范围内，二次报价不得高于一次报价，否则，谈判资格取消。

3、中标单价按中标总报价/投标文件总报价的同比例下浮。

四、采购单位、采购代理机构对本竞争性谈判文件的确认

我单位对 滁州市南谯区沙河镇中心卫生院中医馆康复器材采购项目 的竞争性谈判文件进行确认。 采购单位：滁州市南谯区沙河镇中心卫生院 委托代理人：杨院长 联系电话: 13955004535 （单位盖章） 2020年10月

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司 经办人：王芳 联系电话：0550-2199992、15955017418 （单位盖章） 2020年10月